附2-项目需求

| 规格参数 | 数量 |
| --- | --- |
| 一、技术要求 1、要求软件运行的操作系统环境为开源的Linux系统或国产操作系统。 软件平台集训练、教学、切面测评为一体，符合实际超声操作的需求。 ★2、可通过空间定位装置实时捕捉超声探头的运动姿态和位置。 ★3、模拟超声机可实时同步显示模拟探头扫查切面的超声图像。 4、基于真实的超声影像数据，结合三维重建加3D建模技术构建虚拟病人。 5、系统支持在男性、女性人体模型上进行超声检查练习，可实现颈部、腹部、心脏、乳腺、妇科部位的超声训练功能。 6、基于3D计算机图形学、图像处理和可视化的技术，实现超声图像效果。 二、功能要求 1、超声模拟系统软件 1.1教学模式可显示面板操作提示、探头体表定位图、3D立体解剖视图、超声图像及案例超声表现的讲解。 1.2 3D立体解剖图像与超声图像实时同步。 ★1.3 体表定位图中虚拟探头位置与真实探头位置、姿态实时同步。 1.4 3D立体解剖视图中显示超声束所在位置，根据超声束位置可显示解剖结构的剖面视图。 1.5训练模式只显示对应模式下的超声图像，图像与超声探头实时同步。 ★1.6 切面测评模式可设置显示参照标准切面、显示计时，打出标准切面后自动做出判断。具备切面相关知识讲解。 1.7心脏部位超声检查，能清晰看到心脏搏动。 2、模拟超声机 ★2.1推车式的设计；模拟超声机具备高清显示器可多角度旋转；真实的功能按键、旋钮及轨迹球完全模拟医用超声诊断仪，可便捷的移动和固定位置。 2.2 超声机操作面板带有可指示按键状态的背光灯 。 2.3超声机操作面板具有中英文双语标识。 2.4系统包括3种模拟超声探头。 3、多功能操作台 3.1操作台上可支持放置仿真人体模型。 3.2具有可防止模型放置错误的专用固定插座，可稳定固定仿真模拟人体，又能轻松进行更换。 4、仿真人体模型 4.1采用1:1仿真人体模型，手感真实且持久耐用，具有接近真实的触觉特征。 4.2仿真人体模型具有临床超声检查所需要的体表标志，可触及到锁骨、肋骨、胸骨等，具有可按压凹陷的肋间隙。 4.3仿真人体模型使用环保材料制作，无毒无味，安全卫生。 4.4仿真人体模型可使用临床耦合剂，以达到临床真实训练的效果。 5、超声参数调节 5.1支持超声常用参数调节功能。 5.2具有B模式、M模式、CF模式、PW模式、CW模式。 5.3系统配备凸阵/线阵/相控阵探头。能提示探头选择错误。 5.4支持超声图像控制参数调节不少于3种，包含但不限于电影回放/局部放大/图像反转。 5.5局部放大:可调整放大范围和倍数。 ★5.6支持超声图像调节参数不少于7种，包含但不限于总增益/ TGC/深度/焦点位置/倾斜角度/角度校正/速度标尺。 5.7取样宽度：可改变取样容积的尺寸。 5.8速度标尺：调节彩色血流和频谱多普勒速度显示范围。 5.9梯形显示：可拓展线阵探头的视野。 5.10彩色取样框：可调整大小和位置。 5.11支持测量： B模式下测量工具不少于3种，包含但不限于距离、描迹-长度、周长/面积(椭圆法)； M模式下测量工具不少于4种，包含但不限于距离、时间、斜率、周长/面积(椭圆法)。 PW/CW模式下测量工具不少于4种，包含但不限于速度、时间、心率、阻力指数。 5.12支持添加注释，注释可自定义添加也可使用注释库添加。 5.13支持添加体表标记：可添加体位图，亦可调整体位图中探头的位置和方向。 5.14冻结：可冻结或解冻图像。 5.15清屏：用于清除屏幕上的测量标尺、体位图和注释字符。 5.16 Update：PW/CW- CF模式时，可进行速度标尺的切换调节。 5.17患者信息：可查看病人信息。 三、主要技术参数 1、男性综合模拟系统： 1.1模型外观 要求 为成年男性模型，具有临床超声检查所需要的体表标志，喉结、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 1.2 虚拟模型内置解剖结构包括：肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、膀胱、输尿管、前列腺、腹主动脉、下腔静脉、甲状腺、颈动脉、心脏、二尖瓣、主动脉瓣等。 1.3系统包括成人男性颈部、心脏、腹部及盆腔病例。 ★1.4系统提供临床案例，其中颈部不少于10案例，包括但不限于甲状腺单发囊肿、单发结节性甲状腺肿、甲状腺癌、颈动脉粥样硬化；腹部不少于55案例，包括但不限于原发性肝癌、重度脂肪肝、胆囊癌、胆囊单发息肉、脾单发血管瘤、胰体癌、肾细胞癌、输尿管单发结石、膀胱癌、前列腺癌；心脏不少于10案例，包括但不限于左房粘液瘤、二尖瓣中度关闭不全、心包积液、主动脉瓣狭窄。在此基础上可进行超声训练和教学。 1.5系统提供不少于14个切面，包括但不限于经腹主动脉矢状面、肝左叶斜断面、仰卧位肾冠状切面、前列腺纵切面、胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁心底短轴切面1、心尖四腔切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 1.6系统配备线阵探头进行颈部正常和疾病扫查，凸阵探头进行腹部正常和疾病扫查，相控阵探头进行心脏正常和疾病扫查。 1.7系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 2、女性综合模拟系统： 2.1 模型外观为成年女性模型，无头部，无四肢，具有临床超声检查所需要的体表标志，乳房、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 2.2 虚拟模型内置解剖结构包括：肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、膀胱、输尿管、乳腺、子宫及附件、腹主动脉、下腔静脉、甲状腺、颈动脉、心脏、二尖瓣、主动脉瓣等。 系统包括成人女性颈部、腹部、心脏、乳腺、子宫及附件、孕早期案例。 ★2.3 系统提供临床案例，其中颈部不少于8个案例，包括但不限于甲状腺单发囊肿、左侧单发结节性甲状腺肿、右侧甲状腺癌、双侧颈动脉粥样硬化；腹部不少于60个案例，包括但不限于原发性肝癌、重度脂肪肝、胆囊癌、胆囊单发息肉、脾单发血管瘤、胰体癌、肾细胞癌、输尿管单发结石、膀胱癌；心脏不少于10个案例，包括但不限于左房粘液瘤、二尖瓣中度关闭不全、心包积液、主动脉瓣狭窄；乳腺不少于8个案例，包括但不限于左乳纤维腺瘤、右乳腺单发囊肿、左乳腺癌；子宫及附件不少于10个案例，包括但不限于肌壁间子宫肌瘤、子宫内膜癌、左侧卵巢囊肿、盆腔积液；孕早期病例不少于10个案例，包括但不限于左侧输卵管妊娠、绒毛膜癌、完全性葡萄胎。在此基础上可进行超声训练和教学。 2.4 系统提供不少于14个切面，包括但不限于经下腔静脉矢状面、经第二肝门斜断面、右肋缘下斜切胆囊长轴面、胰腺上腹横切面、右肾横切面、胸骨旁心底短轴切面、心尖三腔切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 2.5 系统配备线阵探头进行颈部和乳腺正常和疾病扫查，凸阵探头进行腹部、子宫及附件、孕早期正常和疾病扫查，相控阵探头进行心脏正常和疾病扫查。 ★2.6 系统支持不少于18项产科专科测量，可进行孕囊、头臀径、卵黄囊、双顶径、头围、腹围、股骨长、胎重、腹部面积、羊水指数等。（需提供操作画面截图进行佐证） 2.7、系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 注： 1.需提供设备安装，及相关设备操作培训 2.仿真人体模型2个，仿真人模型需能够满足规格参数内的检查要求。 3.需提供不少于3年的软件升级服务 4.★指标为必须满足条款 最终项目需求以招标文件为准！ | 1套 |